## 0_Jak_vyplnit
LABOT – zadání pro plánování decku a generování kódu runu
Žlutá buňka = vyplní zákazník. Zelená buňka = náš předpoklad z popisu, prosím potvrdit/opravit.
Prázdné pole = použije se výchozí hodnota ve sloupci 'Výchozí', pokud je uvedena.
Listy:
1_Robot – hlava, pipety, pohyby, režimy dávkování, špičky
2_Deck – sloty A1–B3 (SBS na výšku), C1–C3 a 1–3 (úzké), L/R (boční), rozměry a omezení
3_Plasticware – použité nádoby/destičky/racky/špičky
4_Kapaliny – každá kapalina: chování, riziko kontaminace, povolené znovupoužití špičky
5_Kroky – jeden řádek = jeden pipetovací krok (z–do, objem, režim, špička, dispense)
6_Kvalita – definice přesnosti a správnosti (třídy A/B/C) a způsob ověření
7_Run – počty vzorků a runů, směny, priority optimalizace
8_Pipety – seznam ClipTip pipet (ze zaslané tabulky) – zaškrtněte, které robot reálně má
9_Konfigurace – obsah slotů pro 12,5 µL a 300 µL pipetu (předvyplněno z vaší tabulky)
10_Pick_list – cherry-picking / pooling / repliky jako seznam přenosů
11_Prikazy_G – logické operace pipety a vaše G-kódy (home → confirm; blow_out → drop_tip …)
12_Rozmery – rozměry potřebné pro výpočty (stav: známo / hypotéza / čeká)
Pojmy: správnost (trueness) = systematická odchylka od nominálního objemu v % nebo µL;
přesnost (precision) = náhodná odchylka, CV v %. Vyplňte pro každou třídu kroku (list 6).

## 1_Robot
Parametr | Hodnota | Možnosti / jednotka | K čemu to plánovač potřebuje | Výchozí
Pipetovací hlava – typ | 8 kanálů, osa řady podél X; fixní rozteč 9 mm i roztahovací (Equalizer) | 1 kanál / 8 / 12 / 16 / Equalizer (nastavitelná rozteč) / jiné | volí počet jednotek na pohyb a dosah do úzkých slotů
Počet pipet/hlav současně na gantry | 1 – vždy jen jedna, rychlá výměna | 1 / 2 / výměna nástroje | jeden běh = jedna pipeta | 1
Osa řady kanálů vůči decku | podél X (zleva doprava) – odvozeno z boční pozice 'levý/pravý kanál' a SBS na výšku | podél X / podél Y | potvrdit; sloupec 96w destičky (A–H) leží podél X, 8 kanálů se vejde do úzké řady 1×8 zkumavek | podél X
Boční pozice L/R – které kanály dosáhnou | jen krajní kanál (levý pro L, pravý pro R) | kanál č. / všechny | cherry-picking a odběr z vakutejnerů, 15/50 mL, Eppendorf | krajní
Jednotlivé kanály: lze nasadit špičku jen na vybrané kanály (maska)? |  | ano / ne / jen krajní | cherry-picking, pooling, částečné sloupce | ano
Výměna pipety mezi konfiguracemi (12,5 µL ⇄ 300 µL) | ruční, výjimečná, mimo běh | ruční / automatická / hlava výměnná | konfigurace A3/B3 se mění jen mezi běhy | ruční
Rozteč kanálů (min / max) |  | mm (9 / 4,5 / 9–19,8 …) | 9 mm hlava na 384 destičce = každý 2. řádek, 4 průchody; 4,5 mm hlava = celý sloupec | 9
Rozsah pipety / pipet (viz list 8) | 12,5 / 300 / 1250 µL (všechny 8 kanálů) | µL min–max | horní mez = max. nasátý objem na špičku (ne jmenovitý objem špičky)
Pracovní okno přesnosti |  | např. ≥ 10 % max. objemu pipety | pod tím se krok nesmí dělat touto pipetou | ≥10 % max.
Dispense režimy podporované hlavou | forward, reverse, multi-dispense, blow-out, vrácení špičky do racku (vlastní G-kódy pístu) | forward / reverse / multi-dispense (repeat) / blow-out / mix / touch-off / air-gap / pre-wet | řídí, co smí plánovač použít | forward, reverse, multi, mix
Multi-dispense: minimální/typický přebytek |  | µL na kanál | ztráty a počet dávek na 1 nasátí | 5
Prime/zahozená první dávka |  | ano / ne | zpřesňuje první dávku při multi-dispense | ne
Detekce hladiny (LLD) |  | ano / ne / kapacitní / tlaková | bezkontaktní dávkování – bez LLD se výška hladiny počítá z objemu a geometrie jamky | ne
Dispense: kontakt se stěnou/hladinou |  | air / wall-touch / liquid-contact – které jsou řiditelné | pravidla znovupoužití špičky | air, wall-touch
Vrácení špičky do racku (tip return) | ano | ano / ne | umožní znovupoužití špiček mezi runy a úsporu špiček
Odpad špiček – poloha |  | souřadnice nebo slot | dráha eject
Rychlosti pohybu X / Y / Z |  | mm/s | model času a minimalizace pohybů
Doba nasazení / vyhození špičky |  | s | model času | 3 / 2
Průtoky nasátí / dávkování (min–max) |  | µL/s | model času, vazkost | 100
Maximální výška labware na decku |  | mm | kolize hlavy
Moduly na decku (třepačka, ohřev, chlazení, magnet) |  | seznam + sloty | zabírají sloty | žádné
Vzorkové racky 96× Eppendorf – zabírají 2 sloty | A1+B1 (svisle) – dle tabulky zákazníka | svisle (A+B) / vodorovně | povolená poloha dvojslotové položky | svisle
Typ špiček (ClipTip) a balení |  | 12,5 / 200 / 300 / 1250 / 1000 / 384×; rack 96 nebo 384 | kapacita racků na decku
Drop špičky – řízení | stepper motor; vždy musí předcházet blow-out | popis | pevné pravidlo příkazové gramatiky (list 11) | blow_out → drop_tip
Příkaz Confirm | jen na začátku běhu po Home (kontrola pozice X, Y, Z) | není součástí drop makra | gramatika příkazů | po Home
Tip racky: povýšení v Z | výška se liší podle rack a je optimalizovaná kvůli kolizím; max zdvih = délka špičky (30–120 mm dle pipety) + 25 mm | mm na rack (výstup optimalizace) | jednotlivá špička levým/pravým kanálem – ostatní kanály přečnívají nad sousedy
Délka špičky ClipTip 12,5 / 300 / 1250 |  | mm | kolizní kontrola přečnívajících kanálů bez špičky
Odběr jednotlivých špiček z racku | levý kanál od jednoho kraje, pravý od druhého (od kraje dovnitř) | potvrdit pořadí | plánovač spotřeby špiček a kolizní pravidla
Equalizer – změna rozteče | G-kód, samostatné servo; rozsah viz list 8 | mm | krok s přenosem mezi různými rozteč. formáty
Výměna pipety | ruční, výjimečná – v jednom běhu se s ní nepočítá |  | jeden běh = jedna pipeta (rozsah objemů musí pokrýt všechny kroky) | 1 pipeta / běh
Rychlosti a zrychlení X/Y/Z | odloženo – dodá zákazník v konfiguračním souboru a pravidlech |  | strategické plánování počítá počty pohybů a vzdálenosti, ne čas
Rozsah pojezdů X / Y / Z a bezpečná Z |  | mm | dosah na boční pozice, kolize

## 2_Deck
Slot | Typ | Poloha | Šířka X mm | Hloubka Y mm | Střed X mm (od středu decku) | Střed Y mm | Kotvení | Dosah kanály | Poznámka
A1 | hlavní SBS (na výšku) | přední hlavní řada | 85.48 | 127.76 |  |  | 3 šrouby do trojúhelníku | všech 8 kanálů
A2 | hlavní SBS (na výšku) | přední hlavní řada | 85.48 | 127.76 |  |  | 3 šrouby do trojúhelníku | všech 8 kanálů
A3 | hlavní SBS (na výšku) | přední hlavní řada | 85.48 | 127.76 |  |  | 3 šrouby do trojúhelníku | všech 8 kanálů
B1 | hlavní SBS (na výšku) | zadní hlavní řada | 85.48 | 127.76 |  |  | 3 šrouby do trojúhelníku | všech 8 kanálů
B2 | hlavní SBS (na výšku) | zadní hlavní řada | 85.48 | 127.76 |  |  | 3 šrouby do trojúhelníku | všech 8 kanálů
B3 | hlavní SBS (na výšku) | zadní hlavní řada | 85.48 | 127.76 |  |  | 3 šrouby do trojúhelníku | všech 8 kanálů
C1 | úzký (max. 2 řady) | zadní úzká řada – v tabulce zákazníka chybí | 85.5 | ≈27–30 |  |  | 3 šrouby v řadě (rozteč 128 mm), společné pro C1–C3 |  | doplnit využití
C2 | úzký (max. 2 řady) | zadní úzká řada – v tabulce zákazníka chybí | 85.5 | ≈27–30 |  |  | 3 šrouby v řadě (rozteč 128 mm), společné pro C1–C3 |  | doplnit využití
C3 | úzký (max. 2 řady) | zadní úzká řada – v tabulce zákazníka chybí | 85.5 | ≈27–30 |  |  | 3 šrouby v řadě (rozteč 128 mm), společné pro C1–C3 |  | doplnit využití
1 | úzký (max. 2 řady) | přední úzká řada | 85.5 | ≈27 |  |  | 3 šrouby v řadě (rozteč 128 mm), společné pro 1–3 | 8 kanálů u řady 1×8 podél X | tabulka: WASTE / 8 F-PRIMERS + MM / pufr
2 | úzký (max. 2 řady) | přední úzká řada | 85.5 | ≈27 |  |  | 3 šrouby v řadě (rozteč 128 mm), společné pro 1–3 | 8 kanálů u řady 1×8 podél X | tabulka: WASTE / 8 F-PRIMERS + MM / pufr
3 | úzký (max. 2 řady) | přední úzká řada | 85.5 | ≈27 |  |  | 3 šrouby v řadě (rozteč 128 mm), společné pro 1–3 | 8 kanálů u řady 1×8 podél X | tabulka: WASTE / 8 F-PRIMERS + MM / pufr
L | boční pozice | levý okraj | ≈64 | ≈256 (3 šrouby, rozteč 128 mm) |  |  | 3 šrouby v řadě podél Y | jen krajní kanál | vakutejnery, 15/50 mL, Eppendorf
R | boční pozice | pravý okraj | ≈64 | ≈256 (3 šrouby, rozteč 128 mm) |  |  | 3 šrouby v řadě podél Y | jen krajní kanál | vakutejnery, 15/50 mL, Eppendorf
Rozměry odvozeny z výkresu kotev (měřítko 0,455 mm/px při předpokladu, že hlavní sloty jsou SBS a těsně vedle sebe) – potvrdit skutečné rozměry plechu.
Potvrdit: (1) která strana je přední (obsluha), (2) poloha slotu vůči trojúhelníku kotev, (3) do jakého rozsahu dosáhne hlava přes okraje (osa X/Y min–max).

## 3_Plasticware
Klíč | Popis | Půdorys | Řad | Sloupců | Rozteč mm | Max. objem jamky µL | Mrtvý objem µL | Výška mm / katalog. č. | Použití
tube_rack_1p5ml_96 | Rack 96× Eppendorf 1,5 mL | 2 sloty | 8 | 12 | 9 | 1500 | 30 |  | zdroj/cíl
plate96_pcr | 96w PCR destička | 1 slot SBS | 8 | 12 | 9 | 200 | 5 |  | cíl/zdroj
plate96_dw_2ml | 96 deepwell 2 mL | 1 slot SBS | 8 | 12 | 9 | 2000 | 30 |  | cíl
reservoir_12well | 12-jamková nádrž | 1 slot SBS | 1 | 12 | 9 | 20000 | 1500 |  | reagencie
narrow_trough | úzká nádržka | úzký slot | 1 | 1 |  | 25000 | 2000 |  | reagencie
narrow_tube_row | řada zkumavek v úzkém slotu | úzký slot | 1 | 12 | 9 | 5000 | 300 |  | reagencie (1 kanál?)
tips_clip_300 | ClipTip 300 rack 96 | 1 slot SBS | 8 | 12 | 9 |  |  |  | špičky

## 4_Kapaliny
Kapalina | Role | Vazkost (nízká/střední/vysoká) | Těkavá? | Pění? | Kritické carry-over? (ano/ne) | Max. tolerované carry-over (% / ppm) | Znovupoužití špičky povoleno? | Preferovaný režim | Teplota/stabilita na decku | Poznámka
master mix 1 | reagencie

## 5_Kroky
# | Název kroku | Zdroj (kapalina/labware) | Cíl (labware) | Objem na jamku µL | Opakování | Režim dávkování | Kanály | Politika špičky | Dispense typ | Míchání (cykly × µL) | Třída přesnosti (list 6) | Čekání / manuální krok (s) | Poznámka
1 |  |  |  |  | 1

## 6_Kvalita
Třída kroku | Příklad / rozsah objemů | Správnost: max. systematická chyba (% nebo µL) | Přesnost: max. CV (%) | Ověření (gravimetricky / barvivem / fotometricky) | Počet opakování ověření | Max. carry-over | Důsledek pro špičky (náš návrh – potvrdit)
A – kritický | např. standardy, enzymy, < 5 µL | [5 empty] | ne – vždy nová špička, forward/reverse, kontakt s kapalinou jen po výměně
B – standardní | např. master mixy 5–50 µL | [5 empty] | ano, bezkontaktně / wall-touch, multi-dispense
C – hrubý | např. pufry, promývání, > 50 µL | [5 empty] | ano, reuse i napříč destičkami

## 7_Run
Parametr | Hodnota | Jednotka / možnosti | Výchozí
Vzorků na run |  | počet
Runů za den |  | počet
Pracovní doba robota za den |  | h | 8
Přestavba mezi runy (nakládka/vykládka) |  | min | 10
Pipeta pro běh (jedna) |  | 12,5 / 300 / 1250 µL (+ fixní / Equalizer) | plánovač zvolí podle rozsahu objemů, pokud nezadáte
Formát destiček |  | 96 / 384 / smíšené | 96
Proměnný počet vzorků (částečné sloupce) |  | ano / ne | ne
Dohled obsluhy – max. počet zásahů na run |  | počet (výměny racků apod.) | 1
Priorita: minimum času runu |  | 1–5 | 3
Priorita: minimum spotřeby špiček |  | 1–5 | 4
Priorita: minimum slotů/ruční práce |  | 1–5 | 3
Priorita: minimum rizika kontaminace |  | 1–5 | 5
Znovupoužití špiček mezi runy / směnami |  | ne / v rámci dne | ne
Požadovaný výstup |  | zadání pro kód / hotový kód / protokol IQ-OQ

## 8_Pipety
Katalog. č. | Typ | Rozsah | Kanálů | Kompatibilní špičky | Rozteč / min mm | Rozteč max mm | Na robotu? (ano/ne)
4671020BT | multichannel – pevná rozteč | 0.5 to 12.5 μL | 16 | ClipTip 384 12.5 | 4.5
4671000BT | multichannel – pevná rozteč | 0.5 to 12.5 μL | 8 | ClipTip 12.5 | 9 |  | ano (předpoklad)
4671040BT | multichannel – pevná rozteč | 2 to 125 μL | 8 | ClipTip 200 | 9
4671070BT | multichannel – pevná rozteč | 10 to 300 μL | 8 | ClipTip 300 | 9 |  | ano (předpoklad)
4671100BT | multichannel – pevná rozteč | 15 to 1250 μL | 8 | ClipTip 1250 | 9 |  | ano (předpoklad)
4671010BT | multichannel – pevná rozteč | 0.5 to 12.5 μL | 12 | ClipTip 12.5 | 9
4671050BT | multichannel – pevná rozteč | 2 to 125 μL | 12 | ClipTip 200 | 9
4671080BT | multichannel – pevná rozteč | 10 to 300 μL | 12 | ClipTip 300 | 9
4671090BT | multichannel – pevná rozteč | 30 to 850 μL | 12 | ClipTip 1000 | 9
4671030BT | multichannel – pevná rozteč | 1 to 30 μL | 16 | ClipTip 384 30 | 4.5
4671060BT | multichannel – pevná rozteč | 2 to 125 μL | 16 | ClipTip 384 125 | 4.5
4672090BT | multichannel – Equalizer | 15 to 1250 μL | 6 | ClipTip 1250 | 9 | 19.8
4672050BT | multichannel – Equalizer | 2 to 125 μL | 8 | ClipTip 200 | 9 | 14.2
4672080BT | multichannel – Equalizer | 10 to 300 μL | 8 | ClipTip 300 | 9 | 14.2 | ano (předpoklad)
4672100BT | multichannel – Equalizer | 15 to 1250 μL | 8 | ClipTip 1250 | 9 | 14.2 | ano (předpoklad)
4672010BT | multichannel – Equalizer | 0.5 to 12.5 μL | 8 | ClipTip 384 12.5 | 4.5 | 14.2 | ano (předpoklad)
4672030BT | multichannel – Equalizer | 1 to 30 μL | 8 | ClipTip 384 30 | 4.5 | 14.2
4672060BT | multichannel – Equalizer | 2 to 125 μL | 8 | ClipTip 384 125 | 4.5 | 14.2
4672020BT | multichannel – Equalizer | 0.5 to 12.5 μL | 12 | ClipTip 384 12.5 | 4.5 | 9
4672070BT | multichannel – Equalizer | 2 to 125 μL | 12 | ClipTip 384 125 | 4.5 | 9
4672040BT | multichannel – Equalizer | 1 to 30 μL | 12 | ClipTip 384 30 | 4.5 | 9
4670040BT | jednokanálová | 15 to 1250 μL | 1 | ClipTip 1250 | 1 |  | ne
4670000BT | jednokanálová | 0.5 to 12.5 μL | 1 | ClipTip 12.5 | 1 |  | ne
4670020BT | jednokanálová | 2 to 125 μL | 1 | ClipTip 200 | 1 |  | ne
4670030BT | jednokanálová | 10 to 300 μL | 1 | ClipTip 300 | 1 |  | ne

## 9_Konfigurace
Slot | Konfigurace s pipetou 12,5 µL (z tabulky zákazníka) | Konfigurace s pipetou 300 µL | Platí pro kroky
A1+B1 | IN_TUBES – vzorky: 2 holdery po 96 Eppendorf 1,5 mL nebo QIAGEN 2,0 mL (dvojslotová svislá dvojice) | stejné | obě
A2 | 96 TIPS pro vzorky | stejné | obě
B2 | 96 TIPS pro R-primery NEBO pufry | stejné | obě
A3 | OUT_PLATE / MAGNETIC PLATE / IN_PLATE (PCR 200 µL, chlazení) | RESERVOIRS | obě
B3 | 96_R-PRIMERS (PCR 200 µL, chlazení) nebo OUT_PLATE (PCR 200 µL, chlazení) | RESERVOIRS | obě
1 | WASTE | stejné | obě
2 | 8 F-PRIMERS + MM mix (pro 1 plate) | stejné | obě
3 | Alkalický / neutralizační pufr (pro 1 plate) | stejné | obě
C1–C3
L / R

## 10_Pick_list
Seznam | Zdroj (labware) | Zdrojová jamka | Objem µL | Cíl (labware) | Cílová jamka | Kanál (levý/pravý/auto) | Poznámka
pl1 | samples#0 | A1 | 10 | plate96_pcr#0 | A1
Cherry-picking / pooling / repliky: libovolný seznam přenosů. Plánovač seskupí přenosy do vícekanálových pohybů, pokud jamky sedí na rozteči 9 mm, jinak použije 1 (krajní) kanál.
Pooling = více zdrojů do 1 cílové jamky (nová špička na zdroj, pokud se špička dotýká kapaliny); repliky = 1 zdroj do více cílů.

## 11_Prikazy_G
Operace (logická) | Význam | Parametry | Pravidla / pořadí | Vaše G-kódy (příkaz + parametry) | Doba s / poznámka
pick_up_tip | nasazení špičky(ek) – všechny kanály nebo maska / krajní kanál | rack, sloupec, kanály | rack zvýšený; při jedné špičce odběr od kraje dovnitř
aspirate (forward) | nasátí | objem, rychlost, výška | špička nasazená
dispense (forward) | vydání | objem, rychlost, výška
aspirate/dispense (reverse) | reverse pipetting | objem + přebytek
multi-dispense | více dávek z jednoho nasátí | objem dávky, počet dávek, přebytek | k = ⌊(Vmax − přebytek)/v⌋
blow_out | vyfouknutí zbytku |  | VŽDY před drop_tip
drop_tip | odhození špičky stepper motorem |  | bezprostředně po blow_out
confirm | vynulování pozice stepper motoru |  | jen na začátku běhu po Home (kontrola X, Y, Z)
return_tip_to_rack | vrácení špičky na původní pozici v racku | rack, pozice | blow_out? rack musí být dosažitelný týmž kanálem
mix | míchání pístem | objem, cykly
move X/Y/Z | pojezd gantry | souřadnice, rychlost | bezpečná Z při přejezdu
home | Home + kontrola pozice X, Y, Z |  | na začátku běhu, následuje confirm
set_spacing | Equalizer – rozteč kanálů | mm | jen u roztahovací pipety

## 12_Rozmery
ID | Skupina | Rozměr / veličina | Stav / hodnota | Jednotka | Zdroj | K čemu se použije ve výpočtu
D1 | Deck | Rozteč kotev hlavních slotů ve směru X (střed trojúhelníku ↔ střed sousedního) | HYPOTÉZA 90 (z výkresu jen px: 187) | mm | výkres kotev | jediné číslo dá měřítko celého výkresu; poloha všech pozic
D2 | Deck | Rozteč ve směru Y (A ↔ B) | HYPOTÉZA 135 (poměr Y/X změřen 1,50) | mm | výkres kotev | vzdálenosti přejezdů, mezera mezi plasticware
D3 | Deck | Trojúhelník kotev: základna × výška | z výkresu ≈ ½·P_x × P_x (45 × 90) | mm | výkres kotev | střed plasticware = střed trojúhelníku?
D4 | Deck | Úzké řady 1–3 a C1–C3: kolik pozic a kde je střed vůči 3 šroubům v řadě | ČEKÁ – hypotéza: každý šroub = střed jedné pozice (rozteč ≈ 135) | ano/ne | tabulka + výkres | poloha úzkých pozic; konflikt s přední hranou A při středění na šroub
D5 | Deck | Boční pozice L/R: kolik pozic na stranu a střed vůči šroubům | ČEKÁ – hypotéza: 3 pozice na stranu, střed na šroubu (Y rozteč ≈ 135, X ≈ ±189 od středu) | mm | výkres kotev | boční labware a dosah krajního kanálu
D6 | Deck | Posun pozic dopředu (housing pipety, ≈ 40 mm) a dosah bočních šroubů −20 mm | IGNOROVAT (zadáno) | mm | zákazník | –
D7 | Deck | Mezery mezi plasticware | vyplývají z rozteče kotev − rozměr labware (stejná mezera v Y) | mm | D1–D2, L1 | kontrola kolizí, vycentrování na šrouby
M1 | Stroj | Rozsah pojezdů X / Y / Z | ČEKÁ (nebo v config souboru) | mm | config | kontrola dosahu, boční pozice
M2 | Stroj | Home pozice a vztah k souřadnicím kotev | ČEKÁ (v config souboru) | mm | config | převod pozice → G-kód souřadnice
M3 | Stroj | Referenční kanál pro XY (K1 / střed hlavy) a offset ostatních kanálů | ČEKÁ | mm | config | poloha k-tého kanálu = ref + (k−1)·rozteč
M4 | Stroj | Rozteč kanálů: fixní 9 mm; Equalizer rozsah | fixní 9; Equalizer dle listu 8 (9–14,2 / 4,5–14,2), G-kód na separátním servu | mm | list 8 | mapování formátů 9 ↔ 14,2 mm ↔ 4,5 mm
M5 | Stroj | Délka špičky ClipTip 12,5 / 300 / 1250 (a délka kužele pipety) | 30–120 mm dle pipety – přesně ČEKÁ | mm | zákazník | kolizní kontrola přečnívajících kanálů
M6 | Stroj | Max zdvih = délka špičky + 25 mm | ČEKÁ: co přesně? (max. povýšení racku nad deskou / max. zdvih Z osy od pracovní hladiny) | mm | zákazník | horní mez výšky racků špiček
M7 | Stroj | Bezpečná Z pro přejezdy mezi pozicemi | ČEKÁ (config) | mm | config | legalita přejezdu nad vyššími labware
L1 | Labware | Půdorys L × W včetně holderu/racku (SBS destička 127,76 × 85,48; rack Eppendorf, deepwell, zásobník, boční držáky) | SBS známo; holdery ČEKÁ | mm | katalog výrobce / měření | mezery, zakrytí kotev
L2 | Labware | Výška H včetně podstavce / chlazení / magnetické desky | ČEKÁ | mm | měření | kolize s přečnívajícími kanály
L3 | Labware | Poloha jamky A1 vůči středu labware a rozteč jamek | SBS 9 mm standard; holdery ČEKÁ | mm | katalog | souřadnice všech jamek
L4 | Labware | Tvar jamky/zkumavky: vnitřní průměr nebo průřez, hloubka, tvar dna | ČEKÁ (1,5 mL, 2 mL QIAGEN, PCR 200 µL, deepwell, 15/50 mL, vakutejner) | mm | katalog | výška hladiny z objemu → bezkontaktní/kontaktní dávkování, ponor
L5 | Labware | Max a mrtvý objem na jamku | předvyplněno v listu 3 – potvrdit | µL | list 3 | počet nasátí, plnění zdrojů
L6 | Labware | Tip rack: rozteč špiček, výška špiček nad rackem, výška podstavce h_rack na každý rack | rozteč 9; ostatní ČEKÁ; h_rack = výstup optimalizace | mm | měření | odběr jednotlivých špiček, kolize
L7 | Labware | Úzká řada: hloubka (≤ 2 řady), počet zkumavek v řadě (8 po 9 mm?), výška | ČEKÁ | mm | měření | dosah všemi 8 kanály, nasátí z 8 primerů najednou
L8 | Labware | Boční držáky: průměr a výška zkumavek (15/50 mL, vakutejner, Eppendorf), rozteč | ČEKÁ | mm | měření | krajní kanál, hloubka ponoru
T1 | Špičky | Min / max objem pipety a špičky | 0,5–12,5 / 10–300 / 15–1250 µL (list 8) | µL | list 8 | volba pipety pro běh, multi-dispense počet dávek
T2 | Špičky | Průměr ústí špičky (ponor do jamky) a rozteč 9 mm vs 4,5 mm formát | ČEKÁ | mm | katalog ClipTip | kontakt s kapalinou / stěnou, 384 destičky